麻醉机招标参数 - 名称：麻醉机 - 麻醉工作站功能 2.1、可配备麻醉工作站，统一操作界面，统一管理界面，统一报警界面 2.2、可扩展连接CIS、PACS、LIS 2.3、可连接设备连接模块，将呼吸力学监测值与波形显示到连接监护仪上 2.4、可连接监护仪，麻醉机，自动形成电子麻醉记录单，直接打印输出 3、技术规格： 3.1 工作条件及基本配件 - 适用于成人小儿新生儿 - 操作环境，温度：10° 至40°C，湿度：15 至 95% - 电源：220V (≥±10%), 50Hz(≥±2%) - 后备电池使用时间：单节电池 90分钟，可升级至2块电池 - 机架：中央刹车系统，大脚轮配有防缆线缠绕功能，带工作台侧栏杆推车，三个抽屉，并可配置辅助工作台，方便麻醉记录 - 具备后备触摸板配置，保证任何时候操作安全 - 适合内窥镜手术模式：具备顶光灯，且亮度可调，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明 - 图示化智能自检功能,若检测失败,可图示检验出错原因 - 具有趋势图分析、报警事件回顾等功能 3.2 气源 - 气源标配氧气、空气 - 氧气：具备安全保护装置，在供氧压低于200Kpa时报警 - 具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于25% - 快速充氧范围25 - 75 l/min - 辅助高压氧输出口：支持用于连接外部设备（如喷射式呼吸机）的高压氧气出口 3.3 流量计 - 全电子混合控制流量计，可显示并控制新鲜气 O2浓度、总流量 - 每种气体虚拟高低流量双管显示，便于实施低流量麻醉 - 备用流量计（BFCS），当电子流量计(EFCS) 意外失效时，自动BFCS - 流量计算功能，提示最佳流量，保证最低安全流量，杜绝麻药浪费。 合理调节流量，节省新鲜气体 - 具备氧气、空气后备流量计 3.4挥发罐 - 标配一个同品牌高品质挥发罐，通过CE认证，具备压力、流速和温度补偿 - 标配双罐位，具有安全互锁功能；可以选配第三个备用挥发罐的停放位。 3.5 呼吸回路 - 回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染 - 二氧化碳吸收罐，容积1500ml - 内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端 - 具备新鲜气体输出口，输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如Bain回路、T管等 - 具有回路加温功能，保证回路不受积水影响及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激 - 具有自动CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换。 - 具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。 3.6 呼吸机 - 气动电控呼吸机，全中文操作和显示 - 提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制压力限制模式、压力控制容量保证通气（PCV-VG）、手动通气、电子PEEP、SIMV - 潮气量设置范围：20ml-1500ml - 吸气压力设置范围：PEEP+5～60 cmH2O - 呼吸频率：4-100 次/分钟 - 吸呼比：4:1到1:8 - 压力限制范围：10到 99 cmH2O - 电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4 到 30 cmH2O - 吸气暂停：OFF, 5%-60%吸气时间 - 带窒息保护的PSV模式：流速触发；终末吸气流速调节吸、呼转换：5%-60%峰值流速；窒息发生后5—30秒范围内可调自动启动SIMV安全模式；压力支持范围：（PEEP+5）～60cmH2O - 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全。小儿手术无需更换风箱，操作简单。 - 具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差 - 智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全 3.7 数字和波形监测 - 具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示 - 15寸彩色触摸屏，可同屏显示3通道波形，屏幕与麻醉机一体化且为内嵌式 - 内置插件槽，可直接热插拔插件 - 插件可在监护仪和麻醉机之间通用 - 可选择插件：EtCO2,AG,BIS - 可升级AG麻醉气体功能，除O2和CO2、NO2外还可以监测5种麻醉气体；自动识别2种麻醉药物；采用顺磁氧监测技术。具备最低肺泡浓度（MAC）监测功能，MAC监测值根据病人的年龄修正，更加准确 - 可升级麻醉意识深度监测BIS，监测左右脑脑电双频指数，帮助医生完美把握麻醉过程 - 监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性，麻醉气体浓度（顺磁氧浓度，N2O，ETCO2,五种麻醉气体）、呼吸环（P-V,P-F）监测 - 潮气量监测范围：0 到2500ml - PEEP监测范围：0－70cmH2O