病人监护仪技术参数

- 监护参数

标准配置参数: 心电(ECG),血压(NIBP)，血氧(SpO2)，心率(HR)/脉率（PR），呼吸（Resp，体温（Temp）

可选配置: 记录仪

- 性能特点:

- 整体小巧便携，锂电供电便于携带转运（续航时间长达4小时）

- 多种固定安装选件，包括滚轮支架，壁挂支架

- 具有血氧灌注指数，显示血氧灌注信号质量

- 心率失常监测

- ECG滤波功能，在手术室中减少伪差及电刀干扰

- 打印记录，可记录病人ID，日期，时间及生命体征信息

- 有双向数据接口，并无偿提供，能与我院医院信息系统无缝连接

- 配备USB接口，便于软件升级（并且免费）

- 多种病人（成人/儿童/新生儿）类型设计，满足不同人群需要

- 图标式用户交互界面，操作简便易学

- 可选配条形码扫描仪

12. 三年保修

三．显示

显示屏尺寸：8.4寸 LCD屏幕

分辨率： 800X600

显示通道：4 通道

大字体显示界面

四．电源

电源类型: 内部电池，工作时间：4 小时，充电时间 < 4 小时

交流电源：国标单相三线220V，频率 50/60 Hz

五．安全标准

防护类别：第 I 类，即内部供电设备

防护等级： CF 类防除颤

工作模式：连续

六．性能指标

6.1  心电（ECG）

心率范围                   15 - 300 bpm

心率精度                   ±1% 或 ± 5 bpm （取较大值）

EASI 带宽                  正常监护：0.15 - 40Hz 滤波监护 （手术室模式）：0.5 -20Hz

导联                       3 导联

显示扫描速度               12.5、 25、 50 mm/s

起搏器检测                 在波形显示上的指示信号，用户可选

心电图尺寸（灵敏度）       2.0、1.0、0.5、 0.25 cm/mV 或“自动”

导联脱落情况               检出并显示

差分输入阻抗               > 2MΩ

CMRR（共模抑制比）         > 86 db （有 51 KΩ /47nF 不均衡）

输入信号范围               ±5 mV

6.2  血压（NIBP）

技术                        使用逐级放气压力的震荡计法

成人/儿童测量范围           收缩压 30 - 255 mmHg

舒张压 15 - 220 mmHg

平均压 20 - 235 mmHg

脉率范围 30-240 bpm

新生儿测量范围              收缩压 30 - 135 mmHg

舒张压 15 - 110 mmHg

平均压 20 - 125 mmHg

脉率范围 40 - 240 bpm

血压精度                    ± 5 mmHg

脉率精度                    ± 2 bpm 或 ± 2%（取较大值）

初始袖带充气                成人：160 mmHg

儿童：140 mmHg

新生儿：100 mmHg

后续袖带充气                比上次测得的收缩压数值高 30 毫米汞柱

6.3 血氧 （SPO2）

SpO2 测量范围                     0 - 100%

脉率测量范围                      30 - 300 bpm

脉率精度                          ±2% 或 ±1 bmp （取较大值）

波长范围                          对于所有指定的传感器为 500 到 1000 nm

最大光学输出功率                  对于所有指定的传感器为 ≤ 15mW

6.4  呼吸（RESP）

技术                             经胸的阻抗

测量范围                         4 - 150 次呼吸每分钟（rpm）

精度                             • 在 4 - 120 rpm 的范围内为 ±1 rpm

• 在 >120 rpm 的范围内为 ±2 rpm

所用的心电图导联                 RA 到 LL

显示扫描速度                     6.25、 12.5、 25 和 50 mm/s

导联脱落状态                     检出并显示

最长报警延迟                     实际 RR 超出报警限值之后发出呼吸报警的延迟时间取决于 RR 与限值之间的差，以及呼吸波形的强度。以下图表显示在差值最小，波形强度最低的情况下的最长延迟时间。

6.6   温度（Temp）

测量范围                  26 到 45 ℃

精度                      ± 0.1 ℃ （连续模式，符合 ASTM 1112-00）

分辨率                    0.1 ℃

6.7   记录仪

类型                       热敏可长期保存

速度                       可选择的速度为 6.25、12.5、25 和 50毫米/秒